[·②·]  ……  第二装订线  ……   [·②·] ……   第二装订线  ……    [·②·]

学校： 九江学院  作品编号： D1012  参赛学生： 易炳淋、毛旸芳、刘阳

第一装订折叠线…… [·①·]  ……………………………… [·①·]……第一装订折叠线

[·②·]  ……  第二装订线  ……   [·②·] ……   第二装订线  ……    [·②·]

学校： 九江学院  作品编号： D1012  参赛学生： 易炳淋、毛旸芳、刘阳

第一装订折叠线…… [·①·]  ……………………………… [·①·]……第一装订折叠线

2025 年全国大学生电子设计竞赛

简易以太网双绞线测试仪（D题）

【本科组】

2025 年 8 月 2 日

# 摘  要

本设计制作了一个简易以太网双绞线测试仪，该测试仪由STM32单片机、DDS信号发生器、AD8369放大器、恒流源电路和信号检波电路等组成。STM32单片机为核心控制器，DDS信号发生器产生测试信号，测试信号经放大后，结合分压电阻、恒流源电路，向被测线缆输入信号，通过两路检波器分别采集线缆不同节点的信号特征，实现双绞线的长度检测、直流电阻值测量，类型(非屏蔽双绞线UTP、双屏蔽双绞线SFTP)判别，交流衰减检测以及短路位置判别，并在LCD显示屏上显示。经测试，该设计达到了指标要求。

关键字：测试仪，以太网双绞线；STM32；DDS

目  录

摘  要	I

引言	1

一、方案论证	1

1.1线缆长度与短路位置检测方案	1

1.2直流电阻测量方案	1

1.3交流衰减测量方案	2

二、理论分析与计算	3

2.1线缆长度检测原理及分析	3

2.2线缆相对介电常数，长度的计算	3

三、电路与程序设计	3

3.1总体电路设计	3

3.2AD8369放大模块	4

3.3AD8362检波器	4

3.3软件程序设计	5

四、测试方案与测试结果	6

4.1测试方案与测试条件	6

4.2测试结果及分析	6

五、总结	7

六、 参考文献	7

附件	8

附1：硬件电路	8

附2：放大器电路	8

附3：检波器电路	8

附4： 程序清单	9

# 引言

当前技术呈智能化检测等特点，国外在超高频等领域领先，创新涉及材料分析等方向，但存在技术差距、集成与实用矛盾等问题。本设计针对痛点，平衡集成度、成本与效率，提供实用方案。以太网双绞线性能直接影响网络稳定性，其连接错误、参数异常等问题需高效检测工具。本设计开发低成本集成测试仪，具实用价值。

技术要求：双端检测线对关系、类型、直流电阻（1m~50m，误差≤10%）及交流衰减（30MHz，10m~50m，误差≤10%）；单端测长度（1m~50m，基础误差≤5%，发挥误差≤1%）及短路位置（1m~50m，误差≤1%），5s内完成，≤6V供电。

一、方案论证

1.1线缆长度与短路位置检测方案

需求分析

根据基本要求（3），单端模式下需实现10-50m线缆长度测量（相对误差≤5%）及线对短路检测；根据发挥部分（2），需扩展至1-50m长度测量（相对误差≤1%），并定位1-50m内短路位置（相对误差≤1%），所有操作5s内完成。

方案论证

方案一（TDR时域反射）：发射高速电脉冲，借反射脉冲与发射脉冲的时间差，结合时间速度关系公式计算长度或定位短路，虽精度高、可快速识别故障，但依赖高速采样示波器等昂贵设备，信号处理与硬件成本高。

方案二（FDR频域反射）：注入扫频信号，分析阻抗-频率曲线推导结果，适配复杂故障且环境干扰小，却因矢量网络分析仪等设备昂贵、测量流程复杂，难满足快速检测需求。

方案三：以STM32为核心，程控DDS生成测试信号，经放大、分压注入线缆，通过检波器采集信号，依托类TDR逻辑测长度/短路，还可灵活调控恒流源拓展功能。

对比其他方案，方案三用常规芯片替代高端仪器，成本低、集成度高，且通过STM32编程可灵活切换模式、优化算法，满足≤5s快速检测。故选择方案三。

1.2直流电阻测量方案

需求分析

根据基本要求（2）中“双端检测”模式的规定，需在1m~50m长度范围内测量线缆直流电阻，测量结果相对误差绝对值不大于10%，且需在5s内完成，为评估线缆导电性能及连接质量提供数据支持。

方案论证

方案一（伏安法）：通过恒压源加电压、电流表测电流，用R=U/I计算电阻，原理简单但易受干扰，精度较低。

方案二（电桥法）：以线缆为电桥一臂，调节标准电阻至平衡测电阻，精度较高但需手动调节，耗时久（难满足≤5s），电路复杂。

方案三：STM32控恒流源输出稳定电流，检波器采集线缆电压，用R=U/I计算电阻。恒流源+精准电压采集减少干扰，满足误差要求；STM32实时运算，5s内完成测量。

综上，伏安法精度不足、电桥法效率低且复杂，方案三在精度、效率、集成性上更优，故选择方案三。

1.3交流衰减测量方案

需求分析

基本要求（2）中“双端检测”模式的规定：需在1m~50m长度范围内测量线缆直流电阻，测量结果相对误差绝对值不大于10%，且测量时间不超过5s，与所述的长度范围、误差要求及时间控制完全匹配。

方案论证

方案一（固定频率衰减测量法）：采用单一固定频率信号注入线缆，通过对比输入输出幅度差计算衰减。但仅能反映特定频率衰减特性，无法覆盖宽频场景，适配性有限。

方案二（简易幅度比对法）：利用基础放大电路与表头指示，通过肉眼比对信号幅度变化判断衰减趋势。该方案精度低、易受环境干扰，且无法量化衰减数值，仅能做粗略评估。

方案三：以STM32为核心，控制DDS输出30MHz正弦信号，经放大器注入线缆，双端检波器采集输入和输出信号幅值，由STM32通过ADC采集并换算为衰减值。其核心优势在于硬件高度复用，DDS可同时生成其他检测所需信号，检波器兼顾多种信号采集，STM32统一处理运算，既满足30MHz衰减测量的精度和时间要求，又无需额外硬件，与系统其他功能深度融合。

综上，方案三与其他两方案相比，在保证衰减测量精度（≤10%误差）和效率（≤5s）的同时，无需额外专用设备，大幅降低成本。

二、理论分析与计算

2.1线缆长度检测原理及分析

图1 终端接负载的线缆

如图1所示，设线缆特征阻抗为，长度为，其终端接负载，则输入阻抗可表达为：

（2.1）

（2.2）

分析公式（2.1），可知线缆归一化输入阻抗具有四分之一波长（）倒置性，及线缆输入阻抗具有半波长（）周期性。

2.2线缆相对介电常数，长度的计算

相对介电常数：设同一频率下，线缆内导波波长与真空波长以及线缆内填充材料相对介电常数关系如公式（2.2），真空波长与频率关系如公式（2.3）。

（2.3）

（2.4）

线缆长度可手动测量。结合公式（2.2）和（2.3），扫频找第一个分压最小点，以及传输线理论。可求得线缆填充材料相对介电常数。

长度：设线缆终端开路的线缆扫频所测得第一个极小分压点对应频率为，由此根据公式（2.2），（2.3）和（2.4）及线缆归一化输入阻抗具有四分之一波长（）倒置性，即可计算线缆长度。

三、电路与程序设计

3.1总体电路设计

本设计以STM32为核心控制器，DDS信号发生器生成测试信号，经AD8369放大器处理后，结合分压电阻、恒流源电路，向被测线缆输入信号；两路检波器分别采集线缆不同节点的信号特征，通过检测信号的传输情况，可实现线缆连接关系、电阻，长度、衰减及短路故障等参数的测量。

图2 系统结构框图

3.2AD8369放大模块

AD8369作为发射链路核心放大器，其高线性度与宽频带特性，适配“DDS→功率放大→线缆传输→检波反馈”的信号流需求。核心功能：DDS输入信号到AD8369里，经放大输出稳定的500mV。其电路原理图见附图2。

电路设计中，50Ω系统输入端用50Ω电阻匹配阻抗，串100pF~1nF电容隔直；增益控制端设π型滤波（1kΩ电阻+100nF与10μF电容），使电压纹波≤5mV；电源端配10μF+0.1μF电容滤波（100MHz时PSRR≥45dB），地线隔离防噪声耦合。

3.3AD8362检波器

AD8362检波模块以高线性度检波芯片为核心，可实现线缆多参数检测，电路原理见附图3。

功能包括：对指定节点（如第四根线）的双端直流电阻，通过恒流源输入稳定电流，经检波转化为直流电压，建立“电阻-电压”线性映射，为ADC提供量化数据；对第七根线等节点的交流信号，将衰减量转化为对应直流电压，实现宽频段内交流损耗的线性检测；线缆短路时，捕捉阻抗突变的特征反射信号，检波后输出关联电压，为基于时域反射法的短路点定位提供特征量。

输出电路采用OP07运算放大器，利用其低噪声特性保障微弱信号检测精度，通过滤波与增益调节使输出电压适配后端ADC量程，确保参数微小变化可被识别，为系统提供可靠量化检测数据。

3.3软件程序设计

设计思路：系统开启电源后，首先对各个模块进行初始化。触摸屏显示原始状态。等待触摸屏按键按下，按下长度检测，DDS输出信号，通过采样值分析找到第一个分压极小值点，从而测出同轴电缆长度，测量结果在触摸屏显示；按下负载检测，DDS输出要求信号，通过对分压值的数据分析，判断负载，测量结果在触摸屏显示。程序源码见附2。

图3 软件设计框图

四、测试方案与测试结果

4.1测试方案与测试条件

（1）测试方案

输入信号的测试：单片机控制DDS输出信号幅度600mV,频率在1-60MHz变化。输出信号接入示波器，观察频率变化范围内是否幅度稳定，如有变化进行软件修正，实现幅度的稳定输出。

电缆长度的测试：DDS输出扫频信号，通过对负载分压装置的采样，找到第一个分压的最小值点，由此测算出电缆长度。同时，通过软件不断进行拟合调试来提高精度。

负载类型的判定：在两种设定高频率情况下，ADC采样负载的两次分压。几乎不变的分压值判定为开路，分压值在更高频率时变小的判定为电容，分压值在更高频率时变大的判定为电阻。

负载值的测试：通过检测负载接入分压值，对数据进行处理得到负载值。

（2）测试条件

输入条件：DDS设定输出幅度600mV，频率变化范围1-60MHz的信号。

测试仪器：LCR测试仪、频谱仪、扫频仪、示波器、电源、射频线

4.2测试结果及分析

（1）测试结果

| 序号 | 实际长度/m | 测量长度/m | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10.121 | 1.21% |
| 2 | 15 | 15.105 | 1.05% |
| 3 | 20 | 20.097 | 0.97% |

表一 长度检测                          表二 检波器性能检测

| 序号 | f/MHz | Ui/mV | Uo/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 3.6 |
| 2 | 50 | 10 | 3.08 |
| 3 | 100 | 10 | 2.8 |
| 4 | 150 | 10 | 3.46 |

| 序号 | 接口1线号 （高电平） | 接口2线号 （高电平） | 连接关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 直连 |
| 2 | 1 | 3 | 交叉 |
| 3 | 2 | 2 | 直连 |
| 4 | 6 | 6 | 直连 |
| 5 | 6 | 2 | 交叉 |
| 6 | 3 | 1 | 交叉 |

表三 连接方式检测                           表四 线缆类型检测

| 电平 | 外壳1 | 外壳2 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 | 高 | SFTF |
| 2 | 高 | 低 | UTP |
| 3 | 低 | 高 | UTP |

（2）分析

通过实际测试可得：本装置的测量结果达到题目基本要求；如下几项指标达到发挥要求：能够检测并显示负载电阻，且能够测量100cm长度电缆。

五、总结

本检测装置以传输线理论为基本理论，通过理论分析得到合理的方案。本装置功能电路实现较好，性能稳定，能够实现各项参数在LCD屏幕进行实时显示，测量结果均能达到题目基本要求，且能完成部分发挥要求。

- 参考文献

- 清华大学电子学教研组编，童诗白主编：[模拟电子技术基础]（第五版），北京，高等教育出版社，2015.

- 华成英，童诗白.模拟电子技术基础[M].北京：高等教育出版社，2006.

- 高吉祥，高广珠.高频电子线路（第四版）.北京：电子工业出版社，2016.6.

- 张浩森,国晨,孙凯邁,等. 双绞线的模式转换特性对车载以太网EMI影响分析[J].中国汽车,2021,(10):47-52.

- 亓冬. 双绞线测试技术综述[J].数字通信世界,2021,(03):112-113.

- 姚超修. 以太网电信号远距离传输器的设计及应用[J].煤矿机电,2019,40(03):9-11.

附件

附1：硬件电路

附图1 硬件电路

附2：放大器电路

附图2 AD8369运算放大电路

附3：检波器电路

附图3 AD8362检波器

附4： 程序清单

主函数：